30 juli 2008

Onderwerp: RT9 kabelbreuk coaxkabel van de LO referentie.

Klacht was dat de correlatie van RT9 met de andere tel. soms weg valt.

Het blijkt dat beide referentie signalen wegvallen.

Een kabelkortsluiting van de coax telescoopbekabeling (LO referentie) blijkt de oorzaak.

Met de TDR ook de andere coaxkabels onderzocht en getracht een vervanger voor de LO kabel te vinden.

Oorspronkelijke aansluitingen van de coaxbekabeling op RT9:

1	wit	LO

2	geel	nc

3	rood	nc

4	grijs 	nc

5	groen	IFY

6	blauw	IFX

Toestand van de coaxbekabeling op RT9:

1	wit	breuk geconstateerd  (zie plot 8 en plot 14)

2	geel	impedantie sprong van 52 naar 43 Ohm een paar meter voor

poolasjumper  (zie plot 9)

3	rood	onderbreking direct na de decl. jumper  (zie plot 6)

4	grijs	lijkt OK  (zie plot 7 en plot 15)

5	groen	lijkt OK  (zie plot 11)

6	blauw	lijkt OK  (zie plot 12)

Daar wit defect is en grijs de enige goede reserve is, deze twee aansluitingen in het huisje RT9 verwisseld en MFFE LO op grijs aangesloten.

Bekabeling is nu:

1	grijs	LO

2	geel	nc

3	rood	nc

4	wit 	nc

5	groen	IFY

6	blauw	IFX

Binnenkort wil ik van een paar andere telescopen de bekabeling met de TDR onderzoeken.

Harm-Jan Stiepel

plot 6 - rood breuk na dec jumper

plot 7 - grijs - tel in alle richtingen bewogen

RG

HUISJE RT9                      223

FOCUSBOX

FLEXWELL 3/8

plot 8 wit - tel in alle richtingen bewogen

plot 9 - geel impedantie sprong en open in focusbox

plot 10 - grijs open eind in focusbox

plot 11 - groen IFY met MFFE

plot 12 - blauw IFX met MFFE aangesloten

plot 13 wit met LO van MFFE aangesloten

plot 14 - wit - met open eind in FE box  (blauwe lijn is focusbox)

plot 15 - grijs - met aangesloten MFFE LO